项目编号：QX-zb-20100002108

山东大学第二医院心血管彩色多普勒超声波诊断仪采购

招 标 文 件

采   购   人：山东大学第二医院

采购代理机构：山东齐信招标有限公司

日        期：二〇二〇年十月

目 录

第一章  公开招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件编制	- 11 -

四、投标文件递交	- 18 -

五、开标与评标	- 19 -

六、合同签订	- 30 -

七、处罚、质疑	- 30 -

八、保密	- 32 -

九、专利权	- 32 -

十、解释权	- 32 -

十一、其他	- 32 -

第三章  采购要求	- 33 -

第四章  合同条款及格式	- 33 -

第五章  附件	- 59 -

附件一：投标函	- 59 -

附件二：授权委托书	- 60 -

附件三：开标一览表	- 61 -

附件四：投标报价明细表	- 62 -

附件五：技术规格响应/偏离表	- 63 -

附件六：商务条款响应/偏离表	- 63 -

附件七：产品性能描述一览表	- 65 -

附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表	- 66 -

附件九：与所投设备配套耗材、试剂的价格表	- 66 -

附件十：维保方案及维保费用报价表	- 68 -

附件十一：证明文件格式	- 69 -

格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 69 -

格式2  2019年度财务状况报告	- 69 -

格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	- 69 -

格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	- 70 -

格式5  小微企业声明函	- 71 -

格式6  从业人员声明函	- 72 -

格式7  残疾人福利性单位声明函	- 73 -

附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）	- 75 -

附件十三：密封袋封面格式	- 79 -

# 第一章  公开招标公告

山东大学第二医院心血管彩色多普勒超声波诊断仪采购公开招标公告

项目概况

山东大学第二医院心血管彩色多普勒超声波诊断仪采购招标项目的潜在投标人应在山东齐信招标有限公司（济南市市中区九曲路中海国际公馆三号楼一层112室）获取招标文件，并于 2020 年 11 月 6 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：QX-zb-20100002108

项目名称：山东大学第二医院心血管彩色多普勒超声波诊断仪采购

预算金额： 330万元

采购需求：山东大学第二医院根据需要，需采购心血管彩色多普勒超声波诊断仪1套，高端全身应用型彩色超声诊断仪1套，项目包含设备的供货、安装调试、人员培训及售后服务等。本项目分为一个包，具体情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管彩色多普勒超声波诊断仪 | 1套 | 详见招标文件 | 可采进口 |
| 2 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪 | 1套 | 详见招标文件 | 国产 |

投标人对本项目进行投标,必须整包响应。具体技术要求、数量等内容详见招标文件。

合同履行期限（质保期）：≥3年

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：投标产品为临床医疗器械的，须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证以及医疗器械经营企业许可证（代理商提供）或医疗器械生产企业许可证（制造商提供）。本项目心血管彩色多普勒超声波诊断仪可采进口，投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书。

## 三、获取招标文件：

时间： 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日，每天上午8:30 至11:30 ，下午1:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东齐信招标有限公司（济南市市中区九曲路中海国际公馆三号楼一层112室）。

方式：凡有意参加投标者，按照以下方式获取招标文件（二选一）:（注：疫情期间提倡通过邮件形式报名）

（一）现场报名：持下列资料到山东齐信招标有限公司（济南市市中区九曲路中海国际公馆三号楼一层112室）报名并购买招标文件：（1）法定代表人证书或法人授权委托书、法定代表人或授权代表身份证；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的相关证明材料；（3）投标产品为临床医疗器械的，须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证以及医疗器械经营企业许可证（代理商提供）或医疗器械生产企业许可证（制造商提供）（4）投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书。

上述资料需带原件及加盖公章复印件1套，简单装订。

（二）邮件报名：有意参加本次采购活动的投标人发送邮件至qxjnfgs@163.com，并电话通知采购代理机构负责人查收。邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱及下列材料加盖公章的扫描件：（1）法定代表人证书或法人授权委托书、法定代表人或授权代表身份证；（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的相关证明材料；（3）投标产品为临床医疗器械的，须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证以及医疗器械经营企业许可证（代理商提供）或医疗器械生产企业许可证（制造商提供）（4）投标人所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书。

报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终合格或通过。供应商最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

售价：人民币300元/份（售后不退）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间： 2020 年 11 月 6 日 09:00 （北京时间）；

地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、本次招标公告在《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《山东大学第二医院官网》同时发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名  称:山东齐信招标有限公司

地　址：济南市市中区九曲路中海国际公馆三号楼一层112室

联系方式：0531-88259318

3、项目联系方式

项目联系人：杨工、张工、曲工

电      话：0531-88259318 13075358758

# 第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：山东大学第二医院心血管彩色多普勒超声波诊断仪采购 供货地点：济南市天桥区北园大街247号 资金来源：财政拨款 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 供货期要求：投标人自报最短供货期 招标范围：详见第三章采购要求 质量标准：合格 免费质保期要求：≥3年，投标人可自报最长质保期限。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人 资格要求 | 详见公告 |
| 4 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 6 | 投标保证金 | 1.投标保证金的递交形式：电汇、汇票、支票。 2.投标保证金数额为（人民币）： 60000元整 3.开户名：山东齐信招标有限公司 开户行：中国银行淄博分行 账 号：244202099787 投标保证金应当从企业基本账户转出。投标保证金须在2020年11月5日16:00之前到达上述帐户，且必须从投标人基本账户一次性转出，不接受个人汇款及现金，须将开户许可证及投标保证金电汇凭证扫描版发送邮件至qxjnfgs@163.com，同时电话通知采购代理机构负责人。 4.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标单位的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标单位的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 注：不允许投标人自行到银行直接将现金存到指定帐户，请在汇款单或网银汇款用途中写明：项目名称 |
| 7 | 投标文件份数 | 一份正本,二份副本，唱标单（2张）一份，一份电子版（U 盘，采用PDF中文版，内容与投标文件正本一致）装订方式：每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，投标文件每册不超过4.5厘米，如超过请分册。投标文件封皮请勿使用硬版纸。 |
| 8 | 招标答疑 | 提交质疑文件时间：2020年10月20日上午11：30时前 领取答疑文件时间：开标十五日前 提交（领取）质疑文件地点：山东齐信招标有限公司（济南市市中区九曲庄路中海国际公馆北区c3地块3号楼112室） 若有问题需要澄清，应于投标答疑时间前以书面形式向招标代理和招标人提出，并将需要澄清的问题以Word版的文本及盖章扫描件形式给山东齐信招标有限公司发电子邮件（qxjnfgs@163.com），并电话通知。招标人将以投标答疑文件的方式予以解答，书面答复由投标人按上述时间地点前去领取。 |
| 9 | 投标文件 递交地点及 截止时间 | 递交时间：2020年11月6日上午9时00分（北京时间） |
|  |  | 递交地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（如需调整临时通知） |
| 10 | 开标时间及开标地点 | 递交时间：2020年11月6日上午9时00分（北京时间） |
|  |  | 递交地点：山东大学第二医院办公楼五楼会议室（如需调整临时通知） |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 预算金额 | 预算金额：330万元 投标人的投标报价不得高于预算金额，投标人投标报价高于每标包的预算金额的，作无效标处理。 |
| 13 | 付款方式 | 货物交付后，经双方验收合格签字且财务入账三个月内，供货公司开具合同金额10%的履约保函或保证金作为质量保证金，支付合同总金额100%，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，撤销履约保函或退还保证金。 |
| 14 | 补充说明 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，按报价得分高者获得中标人推荐资格，报价得分也相同的按技术标得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

- 一、说明

1.  采购人

系指山东大学第二医院

2.  采购代理

系指山东齐信招标有限公司

3.  合格投标人

3.1具备本招标公告规定的投标人资格要求；

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.1.5参加本次采购活动前三年内，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有重大违法记录；

3.1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2提供的资格资质证明文件均真实有效；

3.3向采购代理进行项目确认；

3.4在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

3.5遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、其他有关的中国法律、法规和规定；

3.6 本次招标不接受联合体投标；

4  货物定义

4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.  投标费用

5.1无论投标过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标相关的所有费用。采购人和采购代理在任何情况下都不担负这些费用。

5.2招标代理服务费：采购人与中标人签订合同后5日内，由中标人根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定货物标准的70%向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## 二、招标文件

6.  招标文件构成

本招标文件共分五部分，内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购要求

第四章  合同条款及格式

第五章  附件

7.  招标文件澄清和修改

7.1 任何已项目确认并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。要求澄清的潜在投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式通知到采购代理。同时将需要澄清的问题以Word版的文本及盖章扫描件形式给山东齐信招标有限公司发电子邮件（qxjnfgs@163.com），并电话通知招标公告所列的联系人。采购代理在认为必要时，将不标明查询来源的书面答复按前附表规定的方式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，采购代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3  投标人未在前附表规定时间内提出异议，视为无需要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。

7.4  如果澄清、补遗文件发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清、补遗的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知每一投标人。在这种情况下，采购代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5澄清、补遗一经发布即生效，投标人在收到澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。采购代理不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 三、投标文件编制

8.  投标语言及计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

9.  投标文件构成

投标文件由证明文件、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

9.1  证明文件

9.1.1资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件；

2) 授权委托书原件，投标人授权代表须提供身份证复印件；

3) 投标产品为临床医疗器械的，须提供医疗器械注册证的复印件或医疗器械备案凭证的复印件以及医疗器械经营企业许可证的复印件（代理商提供）或医疗器械生产企业许可证（制造商提供）的复印件；

4）所投产品为进口产品的，须提供制造商授权委托书；

5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6）2019年度财务状况报告

7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图。（经查询，在本项目开标日前，若投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。）

注：投标人对提供的以上资料的真实性负责,原件备查。

备注：①资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以正本所附资格证明文件为准，资格审查（1）-（9）不合格的不进入评审阶段；②已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。③成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料；④所报产品为进口产品的需提供进口产品制造商授权书：（a）当产品国内总代理或涵盖采购人地区的总代理直接参与报价时，需提供制造商对该代理的长期授权书的复印件，若为外文，需翻译成中文并加盖供应商公章；（b）除上述第（a）条情况外，供应商需提供产品制造商或其国内总代理或涵盖采购人地区总代理出具的授权书原件，和从所报产品的制造商至出具授权书机构的各级相关授权文件的复印件并加盖供应商公章，以证明出具授权书机构的有效性。且上述为供应商出具授权书的区域经销商自身获得的相关授权的有效期应至少包括本年度，且至少应涵盖采购人所在地区，否则将被视为无效；制造商或其已注册的分支机构出具的文件都被视为是制造商出具的文件；若评标委员会要求，供应商应能立即提供从所报产品的制造商至该区域经销商的各级相关授权文件委托方的联系人及联系方式，以便查证。

9.1.2符合政府采购政策的证明文件

1）投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小型和微型企业生产的，须提供证明文件《小微企业声明函》、《从业人员声明函》（如果有）；

2）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有）；

3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函（如果有）；

4）节能、环保产品证明文件复印件（如果有）。

9.1.3其它证明文件

1）近三年所投货物的业绩一览表及合同复印件；

2）评分细则中加分项的复印件；

3）有关的质量体系、安全等认证证书（如果有）；

4）投标人认为需要提交的其他文件。

备注：9.1.2-9.1.3项内容请投标人认真填写，如无请填写无。

9.2  技术文件

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括技术白皮书、技术支持资料等无法在线提供的资料（投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其不良行为记录上报主管部门列入政府采购不良行为记录名单）；

2) 货物配置明细表；

3) 产品性能描述一览表；

4) 质量保证措施；

5) 按期交货的保证措施；

6) 安装调试方案；

7) 维保方案及维保费用报价表；

8) 拟投入的售中及售后服务人员表；

9) 技术偏离表。

9.3  商务文件

1）投标函；

2）开标一览表；

3）投标报价明细表；

4）符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）。

5) 售后服务；

a  对货物负责维修、维护；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c  提供中标货物齐全的资料（必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  设备出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

e  提供设备使用的指导及培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数）；

f  投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

h  投标人应报出质保期外两年内备品备件、易损件的详细清单及分项报价(不计入总报价)。

6) 质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表；

7) 与所投设备配套耗材、试剂的价格表；

8) 商务偏离表；

9) 其他。

备注：投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录装订成册，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

10.  投标报价

10.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试完毕后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费（以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。其中供应商所报产品属于进口产品的，应采用CIP用户现场人民币报价（不含税）；合同履行付款结算以人民币报价进行支付，汇率波动风险由中标供应商承担。

10.2投标人应对所投产品分别填写开标一览表及投标报价明细表。投标人对报价若有说明应在开标一览表备注处注明。采购人不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3最终报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格。

10.5投标人应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。

10.6投标人在投标文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

10.7投标文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.8对于进口货物，投标人应充分理解招标要求，并确保设备合法进口。本次招标由中标人办理相关进关手续并承担相关费用，否则采购人有权取消其中标资格。进口货物在交货时要向采购人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

10.9对原产于美国的产品，进口时在正常的科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

10.10对于进口货物，投标人自行承担在外贸代理业务过程中，因汇率波动导致的费用变化风险。

11.  投标文件装订与编写

11.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

11.2 投标人应准备三份投标文件，一份正本和二份副本，单独密封的开标一览表二份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效报价处理。

11.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张正反双面打印。

11.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标报价有可能被拒绝。

11.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.  投标文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件要求签字、盖章的地方签字、盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标文件将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

12.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

13.  投标文件密封和标记

13.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱标，请投标人将二份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

13.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于2020年月日9:00时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人有权予以拒绝接受。

14.  投标保证金

14.1投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。

14.2投标保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

14.3 未按前述各款要求提交投标保证金的投标报价被视为无效投标报价。

14.4 投标保证金采用电汇方式退还。若交款单位与投标人名称不一致，退款时，投标保证金退至投标人帐户。

14.5未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

14.6中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

15.  投标有效期

15.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件递交

16. 投标文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按采购代理另行通知规定的时间递交。

16.2 采购代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 采购代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

17.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标报价不予接受。

17.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购代理。

18.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回投标报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达采购代理。

18.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。

18.5通过给所有投标人发通知，采购代理可以延长投标截止时间。采购代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

## 五、开标与评标

19.  开标

19.1采购人按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由采购人或者采购代理主持，邀请投标人参加。

19.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在采购人监督部门的监督下，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会议结束，投标人退场。

19.4投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人对事后提出的质疑不予受理。

19.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

19.6投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时声明或提请注意，否则采购代理对此不承担任何责任。

注：疫情期间如投标人无法进入开标场所的，我方将根据疫情的情况，另行通知。

19.7投标文件有下列情况之一者，采购人不予受理。

(1) 投标文件未按规定标志、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

20.  组建评标委员会

采购人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表及有关方面的专家 5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。

21.  评标原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：采购代理应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.  初步评标

22.1投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或采购代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2投标文件出现下列情况之一的，由采购人或采购代理机构在资格审查后按无效标处理：

（1）不具备国家或招标文件中规定资格要求的；

（2）资格证明文件不齐全或无效的。

投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会在符合性检查后按无效标处理：

(1) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

(2) 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按无效投标处理，取消其投标资格。

22.3在综合评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在投标后修正，但评标委员会将允许修正投标报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效的；

C、投标有效期不足的；

D、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

E、未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

F、在初步评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

G、投标文件中的商务条款、技术内容明显不符合招标文件要求；

H、投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假投标的；

I、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

J、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B、不满足技术要求中的星号条款；

C、不满足采购人的付款方式；

D、投标文件附有采购人不能接受的条件；

E、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 初步审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；二份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

24.  综合评标

24.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.2评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将对投标人的投标报价、技术条款响应、质量保证措施、按期交货的保证措施、安装调试方案、维保方案、售后服务等综合评分，按得分高低推荐中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会依次按照报价得分高、技术条款响应得分高进行排序，确定排名在前的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.4如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，按产品价格权重高的确认。

评标细则(满分100分)

| 序号 | 评分项目 | 得分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×报价权重（30%）×100 |
| 2 | 产品主要技术性能、指标、功能 （45分） | 根据供应商所提供产品的技术参数进行综合评审，完全满足招标文件要求的得基础分30分，技术参数每有一项负偏离扣3分，最高扣30分；在满足招标文件要求的基础上，每存在一项正偏离（须为经评委一致认可的）加1分，最多加5分。 供应商须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书、检测报告全本清晰影印件等作为技术证明文件佐证材料（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），否则评审委员会有权视相应技术参数不响应招标要求。 |
|  |  | 设备性能整体评价（5分）：设备配置非常合理、技术性能好、具有先进性，完全满足招标文件要求的得5分；设备配置较为合理、技术性能和先进性基本满足招标文件需求的，得3分；设备配置不合理、技术性能不好、先进性差的，得0分。 |
|  |  | 特有技术方案（5分）：根据提供的特有技术方案，经评委认可的特色技术、设备的可升级性等综合评价，得5分，没有不得分。 |
| 3 | 按期交货的 保证措施 （5分） | 对投标文件中质量保证措施和保证交货期措施进行评定。表述详细、合理该项得5分；表述简单不全面得3分；没有该项不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 （3分） | 安装调试方案切实可行,进度计划完善，表述详细、合理该项得3分；表述简单不全面得2分；没有该项不得分。 |
| 5 | 维保方案 （8分） | 质保期满足招标文件要求得2分，每延长1年加1分，此项最多得3分。 维保方案切实可行，定期检测周期合理不影响器械正常使用，表述详细、合理该项得5分；表述简单不全面得3分；没有该项不得分。 |
| 6 | 售后服务及 培训计划 （6分） | 服务（售后维修、技术支持、技术培训、备品备件供应）及时周到且有相应的承诺和保证措施，表述详细、合理最大化满足采购人 需求的得6分；基本满足的得3分；差或没有该项不得分。 |
| 7 | 业绩（3分） | 投标产品近三年（2017年10月1日后签订的）以来完成同品牌、同型号业绩，每项得1分，最高得3分。没有类似业绩不得分。（备注：业绩合同复印件做在投标文件中加盖公章，原件备查）。 |
| 合计 |  | 100分 |

说明：（1）当评标最终得分相同时，以报价低者优先；当评标最终得分和报价均相同时，技术条款响应得分高者优先。

- 配置高是指所投产品其主要功能模块及配置附件的技术性能指标高于招标文件技术参数的要求（例如：≥A，A为满足技术要求的最低值）。

- 投标人的投标总价不得高于招标人预算金额，否则按照无效投标处理；

- 类似项目业绩是指：所投产品（同品牌、同型号）近三年（2017年10月1日后签订的）以来完成的业绩合同。

- 计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

- 汇总评委成员得分时，以所有评委成员的算术平均值为该投标人的最终得分

24.3评标办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	投标人所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（格式详见附件十二需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环保等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1) 投标人与所投产品制造商或招标采购服务供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，需出具《小微企业声明函》、《从业人员声明函》，否则评标时不予承认；

2)投标人所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；所投产品中部分为小微企业产品，小微企业产品金额占合同金额30%以下的不给予价格扣除，小微企业产品金额占合同金额30%以上的给予2%的价格扣除；招标采购服务供应商如属小微企业，给予6%的价格扣除。需提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》及附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，未按规定提供的不予执行政府采购政策。

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策；

4) 如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评标时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、单价招标的项目中具有节能、环保、小微企业生产的产品权重计算方式：以具有节能、环保、小微企业生产的产品的单价之和与全部单价之和计算其权重。

6、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。采购代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

25.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人，并编写评标书面报告，采购人依法确定中标人。

排名第一的中标候选人因不可抗力或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一个中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

26.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.  投标人瑕疵滞后的处理

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

## 六、合同签订

28  中标通知

28.1中标公告将在发布招标公告的网站发布。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

28.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28.3中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.  签订合同

29.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

30.  履约保证金(本项目不适用)

30.1本次采购项目的履约保证金为中标总金额的 / %，合同签订后7日内缴纳。

30.2履约保证金自货物交付验收合格之日15个工作日内无息退还。

## 七、处罚、质疑

31.  处罚

发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2) 中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5) 中标人不按要求提交履约保证金的；

6) 中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

32   质疑

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

32.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

32.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

32.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.5 根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

32.6采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

32.7质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

32.8对于中标结果的质疑，以公布中标结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 八、保密

33.  保密

33.1投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

33.2在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合国家法律的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等内容。

## 九、专利权

34.  专利权

投标人提供的所有产品应保证用户免受第三方主张的任何权利的义务。“第三方主张的权利”包括产品的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

## 十、解释权

35.  解释权

本招标文件的最终解释权归采购代理，当对一个问题有多种解释时以采购代理的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

36．  其他

36.1投标人所报产品技术参数（或使用功能）必须满足采购人要求。

36.2 采购人不保证低价中标。

# 第三章  采购要求

- 招标项目内容、数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心血管彩色多普勒超声波诊断仪 | 1套 | 180万元 | 可采进口 |
| 2 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪 | 1套 | 150万元 | 国产 |

- 项目报价明细要求、技术参数、采购清单等

（一）、心血管彩色多普勒超声波诊断仪

均填报人民币价格，进口品牌填报免税价格。

数量：1套，预算180万，可采进口，质保≥3年

1、	设备用途及说明：

以成人心脏、小儿及新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主；并支持二维和四维经胸和经食管超声心动图成像；覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中等介入超声等检查全面应用，并具备科研软件。必须提供厂家的最高型号和最新版本。

2、	主要规格及系统概述

2.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

2.1.1	显示器: ≥22英寸、有机自发光显示器（OLED）

2.1.2	具有12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏

2.1.3	操作平台电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

2.1.4	具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等。

2.1.5	动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

2.1.6	智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。

2.1.7	特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术

2.1.8	二维灰阶成像单元

2.1.8.1	所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

2.1.8.2	超清斑点噪声抑制技术。

2.1.8.3	实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。

2.1.8.4	心肌增强成像技术：增强心肌细节结构的显示。

2.1.8.5	高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。

2.1.8.6	复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。

2.1.8.7	一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。

2.1.8.8	实时宽景成像技术，可前进和后退

2.1.8.9	梯形扩展成像技术

2.1.8.10	心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。

2.1.9	彩色血流成像单元

2.1.9.1	具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式

2.1.9.2	具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调,≥8级

2.1.9.3	二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

2.1.9.4	具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

2.1.9.5	具有彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

2.1.9.6	能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。

2.1.9.7	彩色帧频可独立调节。

2.1.9.5	二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。

2.1.9.8	方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号的彩色血流方向性显示。

2.1.9.9	具有内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流信号。能够检测冠脉储备能力，用于早期阶段冠状动脉病变的诊断及科研研究。

2.1.10	频谱多普勒显示单元及分析系统

2.1.10.1	具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式

2.1.10.2	HPRF高脉冲重复频率自动启动功能

2.1.10.3	多普勒频率显示、独立可调

2.1.10.4	自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

2.1.10.5	高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

2.1.10.6	自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

2.1.10.7	实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

2.1.10.8	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择

2.1.10.9	心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。

2.1.11	组织多普勒成像单元

2.1.11.1	实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

2.1.11.2	具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

2.1.11.3	组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

2.1.11.4	主机在线组织同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。可测量达峰时间离散指数，更客观的评估心肌运动同步性，具备科研价值。

2.1.11.5	主机在线同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

2.1.11.6	定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

2.1.11.7	支持实时三平面成像

2.1.12	组织谐波成像单元

2.1.12.1	编码二次谐波技术

2.1.12.2	编码脉冲反向谐波技术

2.1.12.3	谐波频率和基波频率同时显示

2.1.13	超声造影成像单元

2.1.13.1	编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像

2.1.13.2	支持左心室造影

2.1.13.3	支持血管/腹部造影成像

2.1.13.4	支持低机械指数的心肌灌注造影成像

2.1.13.5	支持经胸二维及四维探头

2.1.13.6	支持食道矩阵容积探头

2.1.13.7	具有实时四维造影

2.1.13.8	具有三平面造影

2.1.13.9	支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

2.1.13.10	具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调

2.1.13.12	具有双时钟计时，存储时间长短可调

2.1.13.13	可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式

2.1.13.14	具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据

2.1.13.15	分析结果自动导入系统工作表进行存储

2.1.14	负荷超声成像单元

2.1.14.1	内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷

2.1.14.2	可自定义编辑模板

2.1.14.3	自动转换所需切面、所需测量和检查阶段；自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段

2.1.14.4	负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。可用于早期冠心病或心肌梗死的评估和研究。

2.1.14.5	回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期

2.1.14.6	支持二维、多平面和四维成像模式

2.1.14.7	支持造影成像

2.1.14.8	支持经食管四维探头

2.1.14.9	可结合组织多普勒,并能定量分析

2.1.14.10	支持室壁运动评分

2.1.14.11	内置在同步化治疗评估模板

2.1.15	四维成像单元

2.1.15.1	四维成像单元支持经胸容积成像探头及经食道容积成像探头

2.1.15.2	所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式

2.1.15.3	单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像；该模式支持全容积彩色血流显示；且支持经胸四维成像与经食道四维成像

2.1.15.4	多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个

2.1.15.5	自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切;显示切面数≥6个

2.1.15.6	智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。

2.1.15.7	四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择；角度预设个数≥4个

2.1.15.8	智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动。

2.1.15.9	具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察,方便局部结构成像

2.1.15.10	容积帧频可独立调节

2.1.15.11	四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号

2.1.15.12	四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野

2.1.15.13	具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束

2.1.15.14	断层超声成像

2.1.15.15	具备实时双平面

2.1.15.16	实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影

2.1.15.17	任意两点剪切容积成像

2.1.15.18	智能切面显示:对实时或存储容积数据中,可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构,不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割；也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。

2.1.15.19	实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能

2.1.15.20	立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构

2.1.15.21	心脏内腔镜四维成像技术

2.1.15.22	具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储

2.1.15.23	扫描助手功能

2.1.15.24	具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析。可用于新的药物的临床实验研究，帮助研发有利的新药物。

2.2	测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

2.2.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

2.2.2	心脏功能测量与分析

2.2.2.1	直线解剖M型和曲线解剖M型

2.2.2.2	基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

2.2.2.3	在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。

2.2.2.4	基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性

2.2.2.5	心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。

基于左心室后负荷对于心室收缩功能的影响，可以从一个全新的角度评价心衰、心肌缺血、心梗、高血压和蒽环类药物对心功 能的影响，隐藏着巨大的研究潜力。可以为临床提供新的心肌做功的信息，并且 加深临床医生对这些疾病的认识。

2.2.2.6	基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。

全面立体的评估左心室的容积变化，评估各阶段应变能力，

2.2.2.7	四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。

2.2.2.8	三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。

2.2.2.9	能在容积图像上进行直线和面积测量。

2.2.2.10	基于容积数据的二尖瓣定量分析工具。

2.2.2.11	基于容积数据的主动脉瓣定量分析工具。

2.2.2.12	基于容积数据的右心室定量分析工具，可以立体分析右心室形态和体积，比二维测量更加准确，可以客观评估肺高压引起的右室扩张程度。

2.2.2.13	主机内置四维左房功能定量评价：通过左房四维数据，分析左房的容积、长轴应变、圆周应变等参数。可以研究左房储备期、管道期、收缩期的形态和容积，可用于透析、二尖瓣反流、二尖瓣狭窄等病变对于左房功能的影响，是一个全新的科研方向。

2.2.2.14	具备儿科心脏Z-score评分系统

2.2.3	产科测量软件包

2.2.3.1	内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表

2.2.3.2	胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比

2.2.3.3	可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

2.2.3.4	包含卵巢与子宫测量报告

2.2.3.5	测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印

2.2.4	血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

2.2.5	血管内中膜自动测量

2.3	图像存储与（电影）回放重现单元

2.3.1	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

2.3.2	动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介

2.3.3	支持压缩和高清DICOM图像传输

2.3.4	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

2.3.5	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

2.4	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

2.5	输入/输出信号:

2.5.1	输入：ECG, USB、VGA

2.5.2	输出：DVI-D，音频，USB

2.6	图像管理与记录装置：

2.6.1	内置图像管理系统

2.6.2	硬盘存储≥500GB

2.6.3	可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

2.7	连通性：

2.7.1	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输

2.7.2	支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

2.7.3	支持DICOM打印

3、	技术参数及要求：

3.1	系统通用功能

3.1.1	显示器: ≥22英寸,为最新型的高分辨率、宽视野、有机自发光显示器（OLED），分辨率≥1920×1080 Pixel，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。

3.1.2	操作面板具有12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏；可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数

3.1.3	操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。

3.1.4	操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备

3.1.5	探头接口：激活探头接口数≥4个

3.1.6	触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示

3.1.7	安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

3.1.8	操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

3.2	探头规格及配置

3.2.1	频率：所配探头均为宽频带多点变频探头,频率范围1.4-18MHz， 中心频率可选择≥4种

3.2.2	二维、彩色、多普勒均可独立变频

3.2.3	类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头

3.2.5	B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；凸阵B/PWD

3.2.6	探头配置及工作频率范围:

成人经食道三维探头1把：3.0-8.0MHz

单晶体成人相控阵探头1把：1.5-4.6MHz

小儿相控阵探头1把：3.0-8.0MHz

单晶体凸阵探头1把：2.0-6.0MHz

电子线阵1把：4.0-10.0MHz

超高频电子线阵探头1把：6.0-16.0MHz

3.3	二维灰阶显像主要参数

3.3.1	成人相控阵探头扫描角度：10°—120°选择（附图）

3.3.2	成像速率:

相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒

经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥42

3.3.4	二维灰阶成像≥256灰阶

3.3.5	支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频

3.3.6	回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

3.3.7	增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节

3.3.8	二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组

3.3.9	心脏扫描深度≥30cm

3.3.10	腹部探头扫描深度≥48cm

3.4	频谱多普勒成像参数

3.4.1	方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD

3.4.2	多普勒发射频率：

扇扫：≥八段

线阵：≥三段

凸阵：≥六段

3.4.3	最大测量速度：

PWD：血流速度≥7.6m/s

CWD：血流速度≥12m/s

3.4.4	最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

3.4.5	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

3.4.6	电影回放：≥90秒

3.4.7	零位移动：≥6级

3.4.8	取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

3.4.9	显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

3.4.10	频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

3.5	彩色多普勒成像参数

3.5.1	显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

3.5.2	实时二同步/三同步显示

3.5.2	彩色显示帧频：

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s

相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s

3.5.3	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30°

3.5.4	显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

3.5.5	彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s

3.5.6	实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

3.6	超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

4	备件、专用工具、资料及其它

4.1	为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件。

4.2	如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

4.3	卖方须向买方提供操作手册一套。

4.4	卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

4.5	技术服务：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4.6	在中国境内有相应的零配件保税库。

4.7	技术培训要求：卖方应提供现场及场外技术培训，至少2名场外培训名额，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5	工作站

卖方提供用户指定的超声工作站用电脑一套（配置及型号按用户要求），激光彩色打印机一台（配置及型号按用户要求），电脑桌、椅一套。

（二）、高端全身应用型彩色超声诊断仪

数量：1套，预算150万，质保≥3年

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、心脏、小器官、血管、儿科、其它

  - 要求为2015年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 空间复合成像，最高可达9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 向量血流技术，可以通过带方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征（提供图片证明），具备血流速度定量分析曲线，具备血管壁剪切应力的测量

  - 血管弹性评估软件，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性

  - 支持应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - 支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

  - 支持Glazing Flow 立体血流

  - 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI

  - 负荷成像，支持用户自定义协议，支持ASE16，ASE17评分

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 支持手动触摸屏上注释

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持语音注释及播放

- 测量/分析和报告

  - 常规测量，多普勒测量，自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

  - 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新（提供证明图片）。

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影，支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储，≥1T硬盘 ，内置超声工作站，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0 ，DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式，预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

  - 最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

  - 最大帧率: ≥650 帧/秒

  - TGC: ≥8段

  - LGC: ≥8段

  - 二维灰阶：≥256

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)，最大帧率: ≥200 帧/秒，支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式，包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等，显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等，最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s），最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号），取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头，偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)，零位移动：≥8 级，快速角度校正，支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像

  - 组织多普勒定量分析软件

  - 心功能自动测量工具Auto EF

  - 组织斑点追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

- 探头规格及配置

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 标配腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、微凸阵探头、电子线阵探头、超高频电子线阵探头、小儿心脏探头

  - 单晶凸阵探头：超声频率 1.2-6.0MHz

  - 单晶相控阵探头：超声频率1.5- 4.5MHz

  - 微凸阵探头：超声频率2.6-12.8MHz

  - 电子线阵探头：超声频率3.0-11.0 MHz

  - 超高频电子线阵探头：超声频率6.0-23.0MHz

  - 新生儿心脏探头：带宽2.3-8.0MHz

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

- 工作站

卖方提供用户指定的超声工作站用电脑一套（配置及型号按用户要求），激光彩色打印机一台（配置及型号按用户要求），电脑桌、椅一套。

# 第四章  合同条款及格式

第一节：合同条款

1、定义

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款方式：详见采购合同付款方式。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长*宽*高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1 乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。

11、索赔

11.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定

降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐

败行为“是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16、不可抗力

16.1 甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17、税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18、转让和分包

未经允许，本招标采购项目不得转让。

19、通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、合同生效

本合同甲乙双方签章后即生效。

第二节：合同格式

采购合同

（货物类）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

四、付款

付款方式：货物交付后，经双方验收合格签字且财务入账三个月内，供货公司开具合同金额10%的履约保函或保证金作为质量保证金，支付合同总金额100%，自财务入账之日起满12个月后，无质量问题，撤销履约保函或退还保证金。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：                       。

六、履约保证金（本项目不适用）

履约保证金在货物交付验收合格  个月无质量问题后， 15日内无息退还。

七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

八、合同保存

本合同一式份，甲方  份，乙方   份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

注：最终合同内容以采购人签署的合同为准。

# 第五章  附件

# 附件一：投标函

山东大学第二医院：

经研究，我们决定参加招标编号为       的（项目名称）的货物供货、安装调试、人员培训、售后服务等投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我方已详细阅读了招标文件及其补充、修改和澄清（若有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的投标文件自投标截止之日起有效期为  日。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

# 附件二：授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：如法定代表人/负责人、自然人参加投标，提供法定代表人/负责人、自然人身份证复印件。

# 附件三：开标一览表

单位：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产地品牌型号 |  |
| 投标报价 | 小写： ,大写： |
| 交付期 | 合同签订后， 日内安装调试完毕。 |
| 质保期 |  |
| 是否为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位残疾人福利性单位 | □是 □否 |
| 投标人对招标文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：（1）本开标一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封二份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

（2）随开标一览表附一份银行基本户开户许可证复印件或银行账户管理系统内打印的《基本存款账户信息》（根据银发【2019】41号文件规定）。

（3）如果是小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位其中一类，请在“是”后注明为哪类企业。投标人与制造商均为小微企业的，执行政府采购优惠政策。

# 附件四：投标报价明细表

项目名称 :                                                                                            投标货币： 人民币/元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注： 包中货物应全部分项报价(根据技术要求中清单内容及数量进行分项报价)；

# 附件五：技术偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人请按照招标文件“第三部分采购要求”中的技术要求逐一填写，投标人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴招标文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于投标人的认定。

2、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定虚假投标，请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件六: 商务偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写招标文件已列明并要求投标人响应的如付款方式、供货期、质保期、培训方案、售后服务等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，投标人必须填写真实数据，否则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

3、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

# 附件七：产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注:本表后附无法在线提供的产品相关证明材料。

# 附件八：质保期外备品备件、易损件、专用工具报价表

# （格式自定）

# 附件九：与所投设备配套耗材、试剂的价格表

# （格式自定）

# 附件十：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、保修响应（在满足采购要求的情况下竞报） 6、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定，含需购买的附件和零配件的价格）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

# 附件十一：证明文件格式

# 格式1  参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学第二医院：

1、我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①特此声明。

2、如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 格式2  2019年度财务状况报告

（附2019年度财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或开标前三个月内的银行资信证明（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）

# 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2020年2月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2020年2月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

# 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 格式5  小微企业声明函

招标编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人与所投产品制造商或招标采购服务的供应商为小微企业的填写本表。

# 格式6  从业人员声明函

招标编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

# 格式7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件十二：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。 2、此表中的节能、环保等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 符合政府采购优惠政策的证明材料

# 政府强制采购节能产品明细表

招标编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。                                                         年  月  日

# 附件十三：密封袋封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………