山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDEY-LCZ10-CS-010

采购内容：气动物流系统升级改造项目

采 购 人：山东大学第二医院

采购代理：山东省鲁成招标有限公司

日    期：2023年8月17日

目   录

第 一 卷	6

第一章  竞争性磋商公告	6

第二章  供应商须知	9

供应商须知前附表	9

1. 总则	18

1.1 项目概况	18

1.2 资金来源和落实情况	18

1.3 采购范围、计划工期和质量要求	18

1.4 供应商资格要求	18

1.5 费用承担	19

1.6 保密	19

1.7 语言文字	19

1.8 计量单位	19

1.9 踏勘现场	19

1.10 预备会	20

1.11 分包	20

1.12 偏离	20

2. 磋商文件	20

2.1 磋商文件的组成	20

2.2 磋商文件的澄清	21

2.3 磋商文件的修改	21

3.响应文件	21

3.1 响应文件的组成	21

3.2 报价说明	22

3.3 报价有效期	22

3.4 磋商保证金	23

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）	23

3.6 备选报价方案	23

3.7 响应文件的编制	23

4. 响应文件的密封和标记	24

4.1响应文件的密封和标记	24

4.2响应文件的提交	24

4.3响应文件的修改与撤回	24

5. 响应文件开启	24

5.1响应文件开启时间和地点	24

5.2响应文件开启程序	24

6. 评审	25

6.1 磋商小组	25

6.2 评审原则	25

6.3 评审	25

7. 合同授予	25

7.1 定标方式	25

7.2 成交通知	26

7.3 履约担保	26

7.4 签订合同	26

8. 重新采购	26

8.1 重新采购	26

9. 纪律和监督	26

9.1 对采购人的纪律要求	26

9.2 对供应商的纪律要求	26

9.3 对磋商小组成员的纪律要求	27

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	27

9.5质疑和投诉	27

10. 需要补充的其他内容	27

第三章  评审办法（综合评分法）	28

第四章  合同条款及格式	44

第一节  通用合同条款	44

第二节  专用合同条款	44

第三节  合同附件格式	45

附件一： 合同协议书	45

附件二： 主要合同条款	48

第五章  采购清单	49

第二卷	54

第六章  图  纸	54

第三卷	55

第七章  技术标准和要求	55

第四卷	63

第八章 响应文件格式	64

一、报价函及报价函附录	66

二、法定代表人身份证明	70

三、授权委托书	71

四、联合体协议书（如需要）	72

五、磋商保证金	73

六、已标价采购清单	74

6.1采购清单与计价表	74

6.2技术参数响应/偏离表	76

6.3产品性能描述一览表	77

七、施工组织设计及安装调试方案	78

八、项目管理机构	84

九、拟分包计划表	88

十、资格审查资料	89

十一、其他材料（含诚信廉政承诺书）	90

第九章  资格审查资料	91

格式1：参加本次采购活动前3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明	94

格式2：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	95

格式3：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	96

符合政府采购优惠政策的证明文件	97

格式4：中小企业声明函（货物）	97

格式5：残疾人福利性单位声明函	98

格式6：符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有）	100

格式7：政府强制采购节能产品明细表	102

其他补充内容	103

# 第 一 卷

## 第一章  竞争性磋商公告

山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目竞争性磋商公告

项目概况

山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取竞争性磋商文件，并于 2023 年 9 月 1 日  8点 30 分（北京时间）前提交首次响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SDEY-LCZ10-CS-010

2、项目名称：山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：340万元

5、采购需求：详见磋商文件

6、采购范围：采购清单范围内的供货、安装调试、施工、保修、售后服务等内容。

7、标段划分：划分为1个标段

8、供货（安装）期：设备材料供货期15天，安装工期：30天

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力，可提供气动物流系统服务的生产商或代理商，具有突发疫情的应急保障能力；具有设备突发事件处理和协调能力；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，政府采购政策执行内容详见磋商文件；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、本项目不接受联合体报价。

三、获取磋商文件：

1、时间：2023 年 8 月 18 日至2023年 8 月 24 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30 至11:30 ，下午13:30 至17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：山东省鲁成招标有限公司2408室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层），磋商文件采用邮寄方式，不需现场领取；

3、方式：凡有意参加本次采购的供应商必须在获取磋商文件的期限内联系采购代理，告之邮寄磋商文件地址，并明确所报项目名称及项目确认（联系人：王青东15168869317,lc83191789@126.com）。供应商项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版磋商文件；

4、纸质磋商文件工本费：300元/本（售后不退）。

缴纳磋商文件工本费账户信息：

开户名称：山东省鲁成招标有限公司；

开户银行：中国农业银行济南分行；

银行帐户：15110101040001136；

行号：103451011106，

汇款须注明：招标十部+项目简称；

5、本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

四、提交首次响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点：

1、时间：2023 年 9 月 1 日8:30（北京时间）；

2、地点：山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审计、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

4、本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。公告、公示时间以中国政府采购网发布时间为准。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：山东大学第二医院

地址：济南市天桥区北园大街247号

联系方式：0531-85875076

2、采购代理机构信息

名 称:山东省鲁成招标有限公司

地 址：济南市历下区经十东路10567号成城大厦A座

3、项目联系方式

项目联系人：王青东、刘嘉华

电　话：0531-83196323、15168869317

## 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：山东大学第二医院 地址：济南市天桥区北园大街247号 电话：0531-85875076 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座 联系人：王青东、刘嘉华 电话：0531-83196323、15168869317 电子邮件：lc83191789@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目 |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 预算投资金额：340万 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 济南市天桥区北园大街247号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国拨+自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 国拨93.75%，自筹6.25% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围及标段划分 | 采购清单范围内的供货、安装调试、施工、保修、售后服务等内容。 标段划分：详见竞争性磋商公告 关于采购范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 供货（安装）期：设备材料供货期15天，安装工期：30天 计划开工时间：2023年9月 16日 计划竣工时间：2023年10月15日 具体日期以甲方开工令为准。 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/。 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力 和信誉 | （1）资质条件：无； （2）财务要求：见供应商须知前附表； （3）业绩要求：无； （4）信誉要求：详见竞争性磋商公告； （5）项目负责人资格：无； （6）其他要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | √不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 统一踏勘现场 踏勘时间：2023年8月25日8:30集合 集合地点：山东大学第二医院院内明德楼西门 联系人：李工 联系电话：17660086957 |
| 1.10.1 | 预备会 | √不召开 □召开 召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许 可将资质许可范围外的非主体工程分包给具有资质的单位施工。 |
| 2.1 | 构成磋商文件的其他材料 | 清单、控制价、答疑文件及所有往来文件等； |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 2023年 8 月 25 日_11:30前提交 本采购项目的变更、修改、澄清、补遗内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在“中国政府采购网”发布。潜在供应商自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。 潜在供应商未在规定时间内提出质疑的，视为无需 要澄清的问题，逾期任何问题不作答复。 |
| 2.2.2 | 提交首次响应文件截止时间 | 2023年 9 月 1 日 8时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 一经发布即生效，无需回复 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 一经发布即生效，无需回复 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的澄清文件 |
| 3.3.1 | 报价有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金: 6万元整人民币 磋商保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票、保函等任意一种 单位名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 账号：15110101040001136 请在交易附言内填写：招标十部+项目简称 磋商保证金以电汇或网银形式提交的必须从供应商的基本账户转出，并在提交响应文件截止时间前到达指定账户。其他形式提交的磋商保证金须在提交响应文件截止时间前到达指定账户，供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的磋商保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近一年，指2022年1月1日起至2022年12月31日止。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似工程 的年份要求 | 近三年，指提交首次响应文件截止日向前推三年精确到日。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年，指提交首次响应文件截止日向前推三年精确到日。 备注：近3年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且于履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 |
| 3.6 | 是否允许提交备选报价方案 | √不允许 □允许 备选报价方案的编制要求见附表七“备选报价方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评审办法”。 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 密封条骑缝处、报价函、响应文件封面均应加盖供应商公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 1、正本一份，副本二份（装袋密封） 2、电子文档一份（U盘，pdf格式，单独装袋密封） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照供应商须知第3.1.1项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订； √不分册装订 □分册装订，共分 /册 装订方式：纸质响应文件应正反双面打印，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；为节约成本，响应文件封皮请勿使用不能折叠的硬版纸，每页均应标注页码。 |
| 4.1.2 | 封套上至少写明 | 采购人地址： 采购人名称： （项目名称）响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 提交首次响应文件地点 | 山东大学第二医院文会学堂一楼会议室（地址：济南市天桥区北园大街247号） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | √否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 开启地点：同响应文件提交地点 |
| 5.2 | 磋商程序 | （5）密封情况检查：由供应商或其推选的代表检查 （6）磋商顺序：按签到顺序 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人及以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组 确定成交供应商 | √否，推荐的成交候选供应商数：3名 □是 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指：气动物流系统施工 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：提交首次响应文件截止时间前3年内，供应商在磋商阶段或者工程建设过程中，因违反有关法律、法规、规章、国家强制性标准或执业行为规范，被县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实并通报或处罚，所形成的记录。 |
| 10.2 控制价 |  |  |
|  | 控制价 | □不设控制价 √设控制价（最高限价） 控制价为：340万元人民币。 供应商报价超过控制价的按无效响应处理。 详见本磋商文件附件： / 。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | √不采用 □采用，供应商应严格按照第八章“响应文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |
| 10.4 响应文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求供应商在提交响应文件时，同时提交响应文件电子版 | □不要求 √要求，响应文件电子版内容： 响应文件电子版份数：1份 响应文件电子版形式：U盘、PDF格式 响应文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，在封口处加盖供应商公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章），并标记“响应文件电子版”字样。 |
| 10.5 计算机辅助评审 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评审 | √否 □是，按照招标清单电子文档编写投标清单电子文档，刻制两张光盘。放入密封袋后，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章，在封套上标记“评审文档电子版”字样。 |
| 10.6 供应商代表出席报价会议 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加磋商会议，供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加磋商会议，并在采购人按磋商程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件（或电子身份证），并签名报到，否则视为自动放弃磋商资格。 |  |
| 10.7 成交公告 |  |  |
|  | 采购人将在成交供应商确定后，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒发布成交公告，并同时发出成交通知书， |  |
| 10.8 知识产权 |  |  |
|  | 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.9 重新采购的其他情形 |  |  |
|  | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生成交候选供应商，在报价有效期内同意延长报价有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新采购。 |  |
| 10.10 同义词语 |  |  |
|  | 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.11 监督 |  |  |
|  | 本项目的磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.12 解释权 |  |  |
|  | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.13 采购人补充的其他内容 |  |  |
|  | 1、承包方式：全费用单价合同，工程量据实结算。 2、付款方式：合同签订后甲方支付合同额的30%预付款，乙方同时提供相同金额的预付款银行保函；每次根据工程实际形象进度付至审计结算产值的80%。工程竣工验收合格，施工档案资料提交齐全，付至最终审计结算金额的97%，经甲方同意，解除预付款银行保函，余3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付。付款前乙方先行提供合法票据。 3、结算方式： （1）全费用单价，数量据实结算。材料、人工价格的浮动调整方法：不因任何因素 (含政策因素) 进行任何调整 (暂估价、暂列金额项目除外)。 （2）对于采购清单中漏项、变更的项目，按如下原则进行结算： ①已标价采购清单有相同项目的，按照采购清单中相同项目的全费用单价进行结算； ②已标价采购清单无相同项目，但有类似项目的，作相应调整后确定新项目的全费用单价，经发包人、审计单位确认后用于结算； ③已标价采购清单无相同项目或类似项目的，按照编制说明的计价办法、相关规定及供应商所成交的计价原则、市场行情、现场签证进行组价，组价中供应商报价时已竞报的材料、设备单价及机械台班单价执行供应商的报价；报价中没有的材料、设备单价及机械台班单价由供应商按规定进行组价，经发包人、审计单位确认后用于结算。 4、质保期：≥3年（可竞报），起始日期为工程竣工验收合格之日起开始计算。 5、报价时考虑的因素： （1）代理服务费：采购人与成交供应商签订合同后5日内，由成交供应商根据原国家计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）和“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件规定货物类标准的60%向采购代理机构交纳招标代理服务费。（不单独列支，供应商须综合考虑在报价中) ； （2）报价依据及考虑因素： ① 磋商文件及有关要求； ② 采购清单编制说明 （详见采购清单）； ③ 报价为供应商在响应文件中提出的各项金额的总和； ④采购清单与实际施工工程量存在不一致的地方，报价时以采购清单为准，据实结算； ⑤本项目疫情防控费用不单独列支，结合山东省住房和城乡建设厅关于调整工程建设疫情防控相关费用的通知（鲁建标字[2022]5号）要求，疫情防控费用在报价中综合考虑，后期不再追加疫情防控相关费用。 6、特别说明： （1）承包人施工过程中非采购人原因发生的人身安全事故和人身损害均由承包人承担全部责任和费用； （2）在施工过程中，所有相关手续由承包人自行办理，产生的所有费用自行承担； （3）供应商踏勘现场，充分了解现场情况，发包人不再支付因现场管理发生的其他费用。因现场情况复杂，请供应商踏勘现场并综合考虑现场因素，因对现场情况了解不充分影响工程施工造成的后果自负； （4）供应商成交后，项目管理机构主要人员不允许更换，如因特殊原因需要变更的，须经发包人的同意，否则不得更换。承包人如需更换成交项目负责人必须更换同等水平的，并接受不低于1000元/人次的罚款； （5）供应商应认真熟悉现行的国家、省、市标准，确保所使用材料、成品、半成品等均符合国标或行业标准，成交后不得以报价低等理由使用质次价低、不满足使用要求的材料； （6）竣工后，成交供应商按照采购人要求拆除施工现场一切临时建筑物及构筑物； （7）停水、停电、交通中断、堵车等，不论是何种原因造成，承包人应采取相应措施，其发生的费用和造成的损失由承包人承担且不得延误工程期限； （8）本次报价中因环境标志产品问题所涉及的费用全部包含在本次报价中，成交后不再重新考虑：如扬尘治理、洒水等费用。成交供应商应严格按照环境标志产品部门相关标准达到相关环境标志产品要求。临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供水等设施须成交供应商自行解决。因环境标志产品、创卫、创城、项目形象展示、施工方案的专家论证、材料质量检测等问题所涉及的费用全部综合考虑在报价中，承包人应严格按照环境标志产品部门相关标准达到相关环境标志产品要求； （9）供应商应在现场踏勘时充分了解该工程项目的位置情况、运输道路、储存空间、 装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解而导致该工程费用的增加或工期延长申请将不获批准； （10）报价应充分考虑协调周边施工条件，不得在施工过程中以此为由影响施工质量与施工进度；所有涉及施工现场内工程施工的协调工作，因成交供应商原因协调不利所造成的误工或耽误工期，其责任及造成的经济损失全部由成交供应商承担； （11）磋商文件或采购清单明示要求报价的内容，以及工程量项目特征描述中未描述或描述不全，但又是完成该清单项目中必须有的工作内容，均应包括在报价内；承包人对工程现场环境以及发包人提供的磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误由承包人承担； （12）承包人根据国家标准要求实施，报价中已充分考虑文明施工、环境保护、 安全施工、临时设施、工地开放日、精细化管理、相关成品保护及交付前的保洁等措施费用必须充分保证，费用已在报价中考虑； （13）承包人应充分考虑施工过程中可能会发生水平运输、临时安全消防、临时设施租用、建筑垃圾堆放清运、夜间赶工、赶工措施、材料、设备储存堆放、二次搬运、保管、限电限水拉闸、工程变更及单项工程修改造成的小范围窝工等因素，费用已在报价中综合考虑。因政府政策性停工造成的窝工、停工待料等，不予索赔工期损失。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目以竞争性磋商方式采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目建设规模：见供应商须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）项目负责人资格：见供应商须知前附表；

（6）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段提供采购代理服务的；

（4）与本标段的监理人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或采购代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或采购代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；

（12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

（13）供应商低于成本或者违反政府指导价的报价竞标。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与报价活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购项目有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、答疑将在提交首次响应文件截止时间5天前按供应商须知前附表规定的形式进行发布。如果澄清、答疑发出的时间距提交首次响应文件截止时间不足5天，相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.2.3澄清、答疑文件一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交首次响应文件截止时间5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并按供应商须知前附表规定的形式进行发布。如果修改磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5天，相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3.2修改文件一经发布即生效，无需回复，未按要求查阅者自行承担相应后果。采购代理不因此承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。。

3.响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）报价函及报价函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）磋商保证金；

（5）商务报价（含已标价采购清单）；

（6）施工组织设计及安装调试方案；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）供应商须知前附表规定的其他材料（含诚信廉政承诺书）。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体报价的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2报价说明

3.2.1 供应商应按第五章“采购清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在提交首次响应文件截止时间前修改报价函中的总报价，应同时修改第五章“采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。本次采购工程项目的工程量以采购人提供的采购清单为准，作为报价的依据。供应商不得自行调整清单数量，清单工程量项目如有遗漏或差异，供应商必须在前附表规定的时间前提出，由采购人研究确定是否增补或修改，否则如有漏项，将视为已包含在其它项目中。

3.2.4本次采购报价为全费用单价，全费用单价为采购清单内货物及安装调试的全部费用（交钥匙工程），包括货物的设备费、控制系统的硬件及软件费、材料费、人工费、加工费、施工费、措施费、机械费、包装费、运输费、装卸费（含工地卸车费）、保管费、保险费、检验费、管理费、安装调试费、利润、税金、培训及其他附带服务的费用等全部费用，合同有效期内的全费用单价应保持不变且不会因供货量的增减、供货期的长短等因素而变化。

3.2.5最终结算价根据采购人认定的实际发生的有效数量乘以成交的全费用单价，采购清单范围外的产品，以成交时的相似型号产品进行供货与结算，没有相同或类似型号的，由成交供应商提报价格，采购人审核通过后按审核批准的价格供货与结算，最终结算总额以审计部门审计后的金额为准。

3.2.6本次报价采用多轮报价，价格分按最后一次报价评审，币种为人民币。

3.2.7供应商的多轮报价均不得高于采购预算（控制价），否则其响应文件按无效响应处理。

3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件。

3.4磋商保证金

3.4.1供应商应提交前附表规定数额的磋商保证金，磋商保证金是响应文件的一个组成部分。

3.4.2磋商保证金采用的形式按前附表规定的形式缴纳。

3.4.3 未按前述各款要求提交磋商保证金的报价被视为无效响应。

3.4.4 磋商保证金采用电汇方式退还。退款时，磋商保证金退至供应商帐户。

3.4.5自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。逾期退还磋商保证金的，除退还磋商保证金本金外，按中国人民银行同期存款利率支付超期资金占用费（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外）。

3.4.6供应商应在成交公告发布后及时将退款信息（注明项目名称及退款金额）发至采购代理邮箱，以便及时退款。

3.4.7供应商在报价过程及成交后如有违反法律规的情形，采购代理机构将如实上报监督部门。如给采购人或采购代理机构造成损失的，将承担由此带来的法律责任及赔偿损失。

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）

执行第九章资格审查资料

3.6 备选报价方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得提交备选报价方案。允许供应商提交备选报价方案的，只有成交供应商所提交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照磋商文件要求编制的报价方案的，采购人可以接受该备选报价方案。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 响应文件的密封和标记

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件按前附表规定包装、密封，并在封口处加盖供应商单位公章, 并经法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

4.1.2 响应文件的封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2响应文件的提交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已提交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

5. 响应文件开启

5.1响应文件开启时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的提交首次响应文件截止时间（开启时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商会议，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2响应文件开启程序

主持人按下列程序进行磋商会议：

（1）宣读纪律；

（2）公布在提交首次响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称；

（3）宣布采购（代理）人、唱标人等有关单位；

（4）在采购人监督部门的监督下，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况并予以签字确认；

（5）在采购人监督部门的监督下，由采购人或其委托的公证人（或见证律师）核验供应商的证件（授权委托书、身份证等），并宣布核验结果；

（6）对本次磋商会议存在的异议的供应商，请现场提出；

（7）宣布会议安排，会议结束，供应商退场，按签到顺序磋商。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，给采购人造成的损失的，成交供应商应当予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）提交首次响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5质疑和投诉

9.5.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向采购代理提出质疑，超过期限不予受理。

9.5.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5.3根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，供应商需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

9.5.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.5.5恶意投诉者，视其情节严重程度，报行政监督部门。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 第三章  评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有单位盖公章且有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章） |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体（如果有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | / |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似工程业绩 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体（如果有） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 注：适用于采用资格后审的，详见第九章 资格后审 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 报价有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 报价函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价采购清单 | 符合第五章“采购清单”给出的单位和数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）控制价， |
|  |  | 诚信廉政承诺书 | 按附件11中诚信廉政承诺书内容提供 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“供应商须知”第1.11项规定 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 详2.2.4 |
| 2.2.2 |  | 评审基准价计算方法 | 详2.2.4 |
| 2.2.3 |  | 报价的偏差率 计算公式 | 详见评分细则 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 |  | 详评分细则 |  |

2.2.4                      评分细则（满分100分）

| 评审 因素 | 评审 项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 报价 （25分） | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/最终报价）×25%×100。 |
|  | 组价合理性（5分） | 全费用单价的组成及分析，符合市场情况得5分，竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，每发现一处扣1分 |
| 技术 部分 （65分） | 施工组织设计及安装调试方案（18分） | 磋商小组根据响应文件中提供的1、施工方案与技术措施（含关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案）；2、质量管理体系与措施；3、安全管理体系与措施；4、工程进度计划与措施；5、环境保护及防尘施工措施；6、安装调试方案进行评审，内容完整全面，得满分，每缺少一项内容扣3分，每出现一处瑕疵，扣0.5分。 |
|  | 产品技术参数响应性（47分） | 对响应文件产品技术参数响应性进行评审：技术参数中带★条款不接受负偏离，如有偏离按无效响应处理；设备要求中系统说明及技术要求中每出现1条参数未实质性响应或负偏离的，扣0.47分。 |
| 资信业绩及质保期（5分） | 业绩及质保期 （5分） | （1）供应商提交首次响应文件截止时间3年内承担过类似项目的，每项加1分，最多加3分；（在响应文件中提供合同复印件，否则不予加分） （2）质保期：在满足采购文件要求的基础上，每增加1年，得1分，此项最多得2分。 |

注:

1、供应商不得改变采购人提供的采购清单、数量（含清单报价漏项），否则价格分为0，且不参与评审基准价的确定；

2、合同以签订时间为准；

3、类似业绩是指：前附表10.1.1项。

评审办法说明：支持小微企业发展、节能、环境标志产品的鼓励优惠政策：

1、优采、强采、节能、环境标志产品：

1）供应商所报产品属于政府强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于政府强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所报产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供政府强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2）供应商在响应文件中对所报产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（详见格式6，需提供符合政府采购优惠政策明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及格式6：符合政府采购优惠政策明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3）单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%）

4）非单一产品（每包）采购时，对于节能、环境标志等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=供应商报价×（1-5%×节能、环境标志等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

2、小微企业

1）工程全部由符合政策要求的中小企业承揽的，价格需扣除，须按照工信部联企业[2011]

300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策；本项目按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的划分标准，行业为制造业；

2）工程全部由符合政策要求的中小企业承揽的，给予3%的价格扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予1%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；需提供《中小企业声明函》及格式6：符合政府采购优惠政策的明细及报价表，未按规定提供的不享受相关中小企业扶持政策；

3）依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照国家有关规定追究相应责任。

3、监狱企业

1) 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，按小微企业政策执行；

2) 工程全部由符合政策要求的监狱企业承揽的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；接受联合体或者允许供应商向一家或者多家监狱企业分包的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及格式6：符合政府采购优惠政策的明细及报价表。

4、残疾人福利性单位

1) 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按小微企业政策执行；

2) 供应商为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函。接受联合体或者允许供应商向一家或者多家残疾人福利性单位分包的，需提供“残疾人福利性单位声明函及格式6：符合政府采购优惠政策的明细及报价表。

5、残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

2.2.5项目管理机构配置（由供应商根据项目实际情况自行配置，格式详见第八章）

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。只有通过资格审查和初步审查的供应商，才能进行最终报价并进入详细评审。磋商小组按照本章第2.2.4款规定的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，但报价低于其成本的除外。最终评审得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表及评分细则。

2.2.2 评审基准价计算：见评分细则。

2.2.3报价的偏差率计算：见评审办法评分细则。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其报价作废标处理：详附件B：废标条件

3.1.3报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4供应商有下列情形之一的视为无效报价：

（1）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对统一采购项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选报价方案的除外；

（4）供应商名称或组织结构与资格预审时不一致；

（5）联合体报价未附联合体各方共同报价协议的；

（6）响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的；

（7）响应文件中的报价函未加盖供应商的单位及单位法定代表人印章的，或者单位法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

3.2 详细评审

只有通过初步评审的供应商，才能进行最终报价并进入详细评审。

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=磋商小组按照2.2.4评分细则评审的得分。

3.2.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

3.3响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附件Ａ：评审详细程序

评审详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评审办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评审程序的进一步细化，磋商小组应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评审工作。

A1. 基本程序

评审活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评审准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐成交候选供应商或者直接确定成交供应商及提交评审报告。

A2. 评审准备

A2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。磋商小组签到表见附表A-1。

A2.2磋商小组的分工

磋商小组首先推选一名磋商小组主任。采购人也可以直接指定磋商小组主任。磋商小组主任负责评审活动的组织领导工作。磋商小组主任在与其他磋商小组成员商议的基础上可以将磋商小组划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1磋商小组主任应组织磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应补充编制评审所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

A2.3.2采购人或采购代理机构应向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括磋商文件、未在报价会上当场拒绝的各响应文件、报价会记录、资格预审文件及各供应商在资格预审阶段提交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或磋商小组认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）

第二章“供应商须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“响应文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评审工作开始前，采购人将指定专人负责编制响应文件暗标编码，并就暗标编码与供应商的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在磋商小组全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，采购人方可向磋商小组公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对响应文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、报价的算术性错误、错漏项、报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要供应商进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向供应商发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2在不影响磋商小组成员的法定权利的前提下，磋商小组可委托由采购人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评审工作开始之前完成，也可以与评审工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评审专家的回避规定和要求，不得与任何供应商有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由磋商小组及其成员行使的权利。清标成果应当经过磋商小组的审核确认，经过磋商小组审核确认的清标成果视同是磋商小组的工作成果，并由磋商小组以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由磋商小组全体成员签名。

A2.5.3供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间提交到指定地点。供应商提交的书面澄清资料由磋商小组开启。

A3.初步评审

A3.1形式评审

磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行形式评审。

A3.2资格评审

A3.2.1磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。（适用于未进行资格预审的）

A3.2.1当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照供应商在资格预审阶段提交的资格预审文件中的资料以及在响应文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1）资格预审采用“合格制”的，响应文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

（2）资格预审采用“有限数量制”的，响应文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3.3响应性评审

A3.3.1磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2供应商投标价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡供应商的投标价格超出“拦标价”），该供应商的响应文件不能通过响应性评审。（适用于设立拦标价的情形）

A3.3.2供应商最终报价不得超出（不含等于）按照第二章“供应商须知”前附表第10.2款载明的控制价，凡供应商的最终报价超出控制价的，该供应商的响应文件不能通过响应性评审。（适用于设立控制价的情形）

A3.4判断报价是否为废标

A3.4.1判断供应商的报价是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“供应商须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3磋商小组在评审（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断供应商的报价是否为废标。

A3.5算术错误修正

磋商小组依据本章中规定的相关原则对报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果并经供应商确认，待结算时调整。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，磋商小组应当就响应文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过初步评审的供应商，才能进行最终报价并进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1磋商小组按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1） 施工组织设计评审和评分；

（2） 项目管理机构评审和评分；

（3）报价评审和评分，并对明显低于其他供应商报价的，或者在设有标底时明显低于标底的报价，判断是否低于其个别成本；

（4） 其他因素（商务部分）评审和评分；

（5） 汇总评分结果。

A4.2施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评审办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评审办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4报价评审和评分（仅按总报价进行评分）

A4.4.1按照评审办法前附表中规定的方法计算“评审基准价”。

A4.4.2按照评审办法前附表中规定的评分标准，对照报价进行评分。

A4.5其他因素（商务部分）的评审和评分

根据评审办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分。

A4.6判断报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，磋商小组根据本章（评审方法）中规定的程序、标准和方法，判断报价是否低于其成本。由磋商小组认定供应商以低于成本竞标的，其报价作废标处理。

A4.7澄清、说明或补正

在详细评审过程中，磋商小组应当就响应文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8汇总评分结果

A4.8.1磋商小组成员应填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个磋商小组成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对供应商进行排序。

A5. 推荐成交候选供应商或者直接确定成交供应商

A5.1推荐成交候选供应商

A5.1.1除第二章“供应商须知”前附表第7.1款授权直接确定成交供应商外，磋商小组在推荐成交候选供应商时，应遵照以下原则：

（1）磋商小组按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“供应商须知”前附表第7.1款规定的成交候选供应商数量，将排序在前的供应商推荐为成交候选供应商。

（2）如果磋商小组根据本章的规定作废标处理后，有效报价不足三个，且少于第二章“供应商须知”前附表第7.1款规定的成交候选供应商数量的，则磋商小组可以将所有有效报价按最终得分由高至低的次序作为成交候选供应商向采购人推荐。如果因有效报价不足三个使得报价明显缺乏竞争的，磋商小组可以建议采购人重新采购。

A5.2.2供应商数量少于三个或者所有报价被否决的，采购人应当依法重新采购。

A5.2直接确定成交供应商

第二章“供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商的，磋商小组按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的供应商为成交供应商。

A5.3编制评审报告

磋商小组根据本章第3.4.2项的规定向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体磋商小组成员签字，并于评审结束时抄送有关行政监督部门。评审报告应当包括以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 磋商小组成员名单；

（3） 报价记录；

（4） 符合要求的报价一览表；

（5） 废标情况说明；

（6） 评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7） 经评审的报价一览表（包括磋商小组在评审过程中所形成的所有记载评审结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8） 经评审的供应商排序；

（9） 推荐的成交候选供应商名单（如果第二章“供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商，则为“确定的成交供应商”）与签订合同前要处理的事宜；

（10） 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。

A6.1.1发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动可暂停。

A6.1.2评审工作无法正常进行的，评审活动可暂停。

A6.1.3发生评审暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和评审记录，待具备继续评审条件时，由原磋商小组继续评审。

A6.2关于评审中途更换磋商小组

A6.2.1除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

（3） 经本人提出无法胜任评审工作的。

A6.2.2退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

A6.3记名投票

在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

供应商或其响应文件有下列情形之一的，其报价作废标处理：

B1.1有第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通报价或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

B1.2.2供应商之间约定成交供应商；

B1.2.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

B1.2.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

B1.2.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同供应商聘请同一个人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但采购工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

B1.2.11不同供应商的响应文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同供应商的响应文件相互混装；

B1.2.13不同供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.15提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.16提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.17提供虚假的信用状况；

B1.2.18其他弄虚作假的行为；

B1.2.19采购人在报价会议前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

B1.2.20采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

B1.2.21采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

B1.2.22采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

B1.2.23采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

B1.2.24采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为；

B1.2.25磋商小组认定的其他串通报价情形；

B1.3不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，磋商小组认定供应商的响应文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在响应文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6在施工组织设计评审中，磋商小组认定供应商的报价未能通过此项评审的。

B1.7磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

B1.8 未按磋商文件规定内容提供诚信廉政承诺书的。

## 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第二节  专用合同条款

专用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“专用合同条款”。

## 第三节  合同附件格式

## 附件一： 合同协议书

合 同 协 议 书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                  （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的报价。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                            （项目名称）

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：      年      月      日

计划竣工日期：      年      月      日

工期总日历天数         天，自发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                                                合同形式。

六、签约合同价

合同金额：（大写）：                                           （人民币）

其中：

1.成交金额（大写）：                                           （人民币）

（小写）￥：                                                   元

其中：

1.成交金额（大写）￥：                                       （元/人民币）

（小写）￥：                                        （元/人民币）

其中：（1）安全文明施工费：                                 元；

（2）甲供材料（设备）暂估价：                         元；

2.暂列金额：           元；

3.专业工程暂估价：                                   元。

七、承包人项目负责人

姓名：                ；     职称：                           ；

身份证号：             ；    建造师执业资格证书号：               ；

建造师注册证书号：                                         。

造师执业印章号：                                                  。

安全生产考核合格证书号：                                        。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、 本协议书；

2、 成交通知书；

3、 报价函及报价函附录；

4、 专用合同条款；

5、 通用合同条款；

6、 技术标准和要求；

7、 图纸；

8、 已标价采购清单；

9、 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:                （盖单位公章）      承包人：          （盖单位公章）

法定代表人或其                             法定代表人或其

委托代理人：              （签字）         委托代理人：          （签字）

年      月      日                         年      月      日

签约地点：

## 附件二： 主要合同条款

采购人、成交供应商同意以下内容列入建设工程施工合同

1、在施工合同中，采购人称为“发包人”，成交供应商称为“承包人”；

2、付款方式：详见前附表。

3、工期的提前与延误，发承包双方，每日按结算价款的万分之四承担惩罚责任，惩罚款总额不超过结算价款的3%。

4、依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价3%的违约责任。

6、竣工结算条款的约定执行财政部、建设部财建[2004]369号文《建设工程价款结算暂行办法》。

7、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二） 种方式解决：

（一）提交济南仲裁委员会仲裁；

（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

## 第五章  采购清单

一、报价供应商须知

本项目不得以任何方式转包或分包给其他经营者（如弄虚作假等），一经查实，采购人有权终止合同，成交商须赔偿采购人的经济损失并承担违约责任。

二、工程概况

建设单位：山东大学第二医院

项目名称：山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目

三、其他说明

(一)报价供应商用于本工程的各类费用，应包括在采购清单的单价与总价之中。

(二)全费用单价组成除项目技术参数、特征描述的内容外，还包含了规范附录所涉及的内容，报价供应商报价时应按图纸要求及上述规定综合考虑。

(三)供货（安装）期： 设备材料供货期15天，安装工期：30天

四、项目明细要求、技术参数、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力与转换部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 台 | 2 | 功率：2.2~5.5kw；最大气送量：（6.2m3/min）；最大压差：220mbar；最大转速：5440(rmp/ min) |  |
| 2 | 空压机变频控制机 | 台 | 2 | 符合官方和行业标准（EMV等）规格：75HZ 650 1LINE |  |
| 3 | 电线 | 米 | 20 | 规格：不低于4×2.5GR，外层设有保护，满足空压机负载，具有抗氧化功能 |  |
| 4 | 空气探测器 | 个 | 2 | 用于探测管道内气体压力 |  |
| 5 | 气管 | 套 | 2 | 规格：D=63mm |  |
| 6 | 空气换向器 | 台 | 2 | 控制系统气压方向，具有吸气、吹气和停止三种状态 |  |
| 7 | 空气回转机缩径管 | 套 | 4 | 用于空压机与空气换向器联接变径配件 |  |
| 8 | 旁漏管 | 个 | 2 | 材料：PVC，用于减缓传输瓶到达目的站时的速度 |  |
| 二、控制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力供应机 | 台 | 10 | 电子开关电源，具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能，最远可传送距离≥200米，输入电压范围：80—270VAC 50/60Hz规格：100-260VAC 30VDC 6.7A |  |
| 2 | 电力供应机--外接工具 | 个 | 10 | 具有信号放大、稳定信号强度、保持长距离传输不衰减等功能。规格：100-260VAC 30VDC 6.8A |  |
| 3 | 中央控制机 | 台 | 2 | 实时监视系统运行过程，并使用纯语言显示当前系统状态、发送和接收装置的信息。 |  |
| 4 | PC-监控（软件） | 套 | 2 | 实时监控整个系统的运转状态 |  |
| 5 | PC-监控(加密狗) | 个 | 2 | 可根据需要单系统划分客户权限 |  |
| 6 | PC监控（专用连接线） | 套 | 2 | 控制机与系统连接之间的专用线缆，实现信息互相传递 |  |
| 三、工作站部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三向转接机 | 台 | 12 | 可将系统内一主通道分支为若干条通道，从而实现线路的转换，同时可为系统预留扩展接口 |  |
| 2 | 智能工作站 | 套 | 32 | 110型智能工作站；直流马达驱动；具有：⑴具备收发功能；⑵无需手动开关门操作；⑶键盘操作；⑷中文信息动态界面（≥2行）；⑸具备投放、接收，实现免等待等功能。（注：32套工作站，共39个点。） |  |
| 3 | 转换卡 | 个 | 39 | 用于系统显示文字的转换，以供不同用户的需求。 |  |
| 4 | IC卡系统软件 | 套 | 2 | 控制和管理传输瓶中的RFID射频芯片，从而实现传输瓶的实时跟踪 |  |
| 5 | IC卡识别器 | 个 | 39 | 用于识别传输瓶中的RFID射频芯片，从而实现传输瓶的自动发送和接收功能 |  |
| 6 | IC 卡芯片 | 个 | 156 | 装置于传输瓶中的RFID射频芯片，通过区分ID码，为每个传输瓶进行编码和属性定义 |  |
| 7 | 传输瓶 | 个 | 83 | 装载需传送物品的容器，两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出。规格:110型 ，尺寸：230X80MM |  |
| 四、管道部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 米 | 900 | PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 2 | 透明直管 | 米 | 2 | 透明PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 3 | 弯管 | 个 | 300 | PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 4 | 套管 | 个 | 450 | PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 5 | 电线 | 米 | 1000 | 系统控制线缆，信号最远可传递2000米以内，具有防干扰功能，规格：2×2×0.23+3×2.5F |  |
| 6 | PVC胶 | 桶 | 9 | U-PVC专用胶，用于粘接管道之间的连接和密封 |  |
| 7 | 下终端管 | 个 | 12 | PVC材质，实现传输瓶由上至下传送的末端站空气的吸入和排出 |  |
| 8 | 上终端管 | 个 | 5 | PVC材质，实现传输瓶由下至上传送的末端站空气的吸入和排出 |  |
| 9 | 接收筐（含软垫） | 套 | 39 | 用于接收到站的传输瓶，内置软垫，具有缓冲功能 |  |
| 10 | 管道夹等辅材 | 批 | 1 | 管道以及设备安装过程中使用的管夹、吊杆、角钢等辅助材料， 规格型号有110,M10等 |  |
| 五、互联互通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交换中心 | 套 | 1 | 将多个独立系统连接，具备缓存传输瓶功能，跨子系统发送传输瓶时，传输瓶在交换中心进行等待，实现各系统之间的互联 |  |
| 2 | PE 监控（软件） | 套 | 1 | 实时监控和管理系统的运行状态 |  |
| 3 | PE 监控（加密狗） | 个 | 1 | 系统软具有加密保护，通过该装置对系统进行管理，根据用户需要可设多级客户管理权限 |  |
| 4 | 直管 | 米 | 430 | PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 5 | 弯管 | 个 | 90 | PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 6 | 套管 | 个 | 200 | PVC材质，具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能，耐火等级符合国际标准B1级，适用温度-20°— +40°管道外径：110mm 壁厚2.3mm，穿墙处配有PVC专用防火罩 |  |
| 7 | 电线 | 米 | 600 | 系统控制线缆，信号最远可传递2000米以内，具有防干扰功能，规格：2×2×0.23+3×2.5F |  |
| 8 | PVC胶 | 桶 | 5 | U-PVC专用胶，用于粘接管道之间的连接和密封 |  |
| 9 | 管道夹等辅材 | 批 | 1 | 管道以及设备安装过程中使用的管夹、吊杆、角钢等辅助材料， 规格型号有110,M10等 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 第二卷

## 第六章  图  纸

# 第三卷

## 第七章  技术标准和要求

一、工程概况

建设单位：山东大学第二医院

项目名称：山东大学第二医院气动物流系统升级改造项目。

项目情况说明：当前我院部分楼宇依赖专业运输队伍，人力成本越发突出；人工输送过程中容易出现拿错物品，送错地方等现象；运送高峰人流、物流争电梯，治疗不及时。本项目通过启动物流系统建设降低人力成本，提高运送效率，系统平均单次物品传输时间 1 分钟左右；通过楼宇气动物流系统的升级改造，有效提高我院诊疗环境服务能力，有效提高诊疗服务效率，减少物流运送人员开支约 50%，产生巨大经济效益。

二、技术规范及要求

（一）基本要求

对本次采购包含的项目提出合理化建议，提供设备出现故障时的应急措施。具备完成本项目维修、供应、运输、卸货、安装、调试、试运行等全部内容所需的能力，并提供≥3年的保修期，质保期内要求一名人员驻场维保，且不论上述项目是否已在合约文件内标明，其工作范围包括但不限于以下各项。

1、采购内容：本项目气动管道物流传输系统所有设备材料供货、系统安装施工（包括管道埋设）、调试、验收、人员培训、保修及其他相关服务。新系统应与现有气动物流传输系统（至善楼及崇仁楼）全面兼容，实现互联互通，并预留足够的扩展接口，包括与现有系统连接和必要的改造发生的材料、设备、施工、整体调试验收等其他相关服务。

2、本磋商文件未完善及供应商自选的部分，要求供应商在方案中补充完善并进行优化。总的原则要求：质优、安全、环保、节能、耐用，且达到中高档次。并在响应文件中附效果图（样本），成交后经采购单位确认方可供货。

3、本章提出的相关要求和标准是最低限度的技术要求和标准，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本磋商文件要求和有关最新工业标准的优质产品。

4、供应商应提供维修、维护及使用过程中所需的全套技术资料；以上技术资料需配备中文说明。

5、本项目所用材料、配件、耗材需满足国家现行法规、规范和标准等强制性要求。且满足环保和节能要求。

6、本磋商文件中相关规定、要求如有不同之处，按从严的原则和对采购人有利的原则执行。

（二）设备要求：

一）系统说明

本项目系统采用110U-PVC型共设计32套智能工作站点，由风机、主控器、智能收发工作站、三向转换器、输送管道以及与医院原有系统互联互通设备等组成。新系统应与原有气动物流传输系统（至善楼及崇仁楼）全面兼容，实现互联互通，并预留足够的扩展接口。供应商可结合投标产品特点进行深化设计，保证满足本项目的使用要求，设计中风机的风压能保证使传输瓶传到最远的站点。

二）系统技术要求：

2.1. 适于传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等；

2.2. 适于环境温度-25℃~+60℃；

2.3. 工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电；

2.4. 传送方式：单管双向传输；

2.5. 控制方式：计算机实时监控，中央控制器控制全系统运行；

2.6. 各收发工作站供电属‘安全特低电压’供电应≤36V；

2.7. 管道外径：110mm；

2.8. 各收发站可对该系统中任意工作站进行控制检测并控制风机吹吸风工作；

2.9. 传送正常速度：5~8m/s；慢速传输速度为2.5·3m/s;

2.10. 系统可根据不同类别科室由系统自动选择传输速度；

2.11. 系统具有自诊断程序，各收发站可手动控制各工作站位旋转（通过位、接收位、发送位）；

2.12. 最大载重量：≥1.5kg；

2.13. 满负荷最大传输距离：≥1500m；

2.14. 启动停止有缓冲，平稳接收；针对医用传输物品的复杂性，系统在设计时应分别设有顶端装置、底端装置、刹车装置及各收发站缓冲装置，用于避免物品因突然停止高速运行或过力接触而产生的碰撞，系统启动与停止采用缓冲技术，实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收。此外，针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生；

2.15. 管道室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施；

2.16. 管道可穿过楼板安装，管道及部件应为防火材料、系统有防火装置；

2.17. 管道及部件应为防火材料、系统有防火装置，均采用不锈钢管；

2.18. 系统无气体交叉污染；

2.19. 系统有防止静电的有效措施；

2.20. 为保证系统信号不受干扰，信号线路需均有屏蔽措施；

2.21. 可满足业主未来扩大分站数量要求；

2.22. 系统易管理、易维护、易升级；

2.23. 系统具有较强的容错能力和故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令；

2.24. 收发站、三向转换器、换向器等定位控制采用非机械接触式磁性传感器电子智能定位。故障自诊自动排除；

2.25. 收发站、三向换向器、换向器的控制器均装有故障诊断软件，当收发站、三向换向器、换向器发生故障时，自动向每一个收发站的画面上和中心控制机发出故障信息。当某一收发站发生故障时，系统能自动关闭此站，而不影响其它收发站的工作；

2.26. 有自动返回及运送的安全性；

2.27. 传输瓶到达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。从而保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性。

三）机房配置要求：

3.1. 机房安装有高效风机、主控制器等设备；

3.2. 主控制器控制整个系统的运行，包括：风机的起动和停止，传输瓶的输送和停止，运行状况的监控和记录，故障的排除等。

四）机房技术要求：

4.1. 高效风机可为整个系统提供动力，其功率应留有扩展余量，可满足业主未来扩大分站数量的要求；

4.2. 风机寿命10年以上；

4.3. 风机风量和风压应满足该系统要求，单台风机风量大于9m3/min，风压大于200Mbar，功率≥4KW；

4.4. 提供风机启动检测装置，可辅助系统判断风机工作状态；

4.5. 噪声db(A)：噪声值符合IEE标准，最大值不超过55db；

4.6. 风机电源380V，AC三相；

4.7. 可根据需要配消声器噪声<65db，加配消声器后≤50db；

4.8. 空压机功率应留有以后系统扩展的余量；

4.9. 可根据需要安装在楼宇的任何位置；

4.10. 可设置某一个收发站为系统兼容回收站，全套系统可只设一个回收站也可在中心机房中的换向器出口安装一个缓冲回收管，可完成回收任务。

五）主控器配置情况及技术要求

5.1. 配置情况：操作系统应高于Windows2000、可通过Internet功能进行远程在线会诊升级、操作系统与Windows2000，WINNF，NETWARE等兼容。

5.2. 技术要求：

5.2.1. 可动态显示文字和动态数据。

5.2.2. 可显示每个设备动态流程。

5.2.3. 可控制全部系统。

5.2.4. 可实时监控整个系统得运转状态。

5.2.5. 可记录所有收发送记录。

5.2.6. 可即时打印或存储打印。

5.2.7. 可显示故障区域及故障代码。

5.2.8. 若某收发站有故障，可关闭此站，不影响整个系统的运行。

5.2.9. 某一子系统有故障或关闭，不影响其他系统正常运行。

5.2.10. 可作加密级传送并具安全接收功能。

5.2.11. 可预置自动半速传送。

5.2.12. 可作出统计数据。

5.2.13. 主监控中心设置监控装置，可与局域网连接，也可实现远程监控。

5.2.14. 操作软件由原厂开发。

5.2.15. 可实现故障分析查询功能。

六）收发站配置情况及技术要求

6.1. 配置情况：收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作。

6.2. 系统采用智能收发站，禁止采用敞开式设计，传输时首先开启密闭门，在放入传输瓶后密闭门关闭后传输瓶开始传输，无本地采气产生的交叉感染。

6.3. 本工程设有收发站39台。

6.4. 技术要求：

6.4.1. 具备收发功能。

6.4.2. 使用按键式键盘面板，防水防尘；并具有光电传感器和系统状态提示灯。

6.4.3. 中文信息动态界面，可同时显示≥3行的信息。

6.4.4. 面板可按键输入并显示≥5位数的目的站代码。

6.4.5. 可上下翻页自动搜索地址簿。

6.4.6. 可中文显示目的站地址。

6.4.7. 可中文显示系统状态。

6.4.8. 可中文显示发送站地址。

6.4.9. 可中文显示操作提示。

6.4.10. 发送遇忙可自动排队等候。

6.4.11. 系统可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1-20个优先级，确保关键科室使用。

6.4.12. 系统具有收发站关闭、加密，传输瓶转移及智能返回功能。

6.4.13. 可设置缺省地址。

6.4.14. 内置到达传输瓶气动减速旁路。

6.4.15. 每个收发站可编制10个以上到达信号，确保各部门的共用性。

6.4.16. 按键面板上有专用回传功能快捷键。

七）三向转换器配置情况及技术要求

7.1. 配置情况：三向转换器是为分配收发站而设置。

7.2. 技术要求：

7.2.1. 可在系统内由一主通道分支为三条通道。

7.2.2. 预留可预见的系统扩展接口。

7.2.3. 寿命10年以上。

7.2.4. 密封材料为特氟隆制成。

7.2.5. 可以垂直安装。

7.2.6. 为皮带软驱动机械装置。

八）智能交换中心配置情况及技术要求

8.1. 配置情况：具有能在5个及5个以上分区子系统间进行独立转换的大型交换中心装置技术，供目前及今后项目扩展使用。

8.2.技术要求：

8.2.1.该独立转换中心能保证传输瓶在各分区子系统间进行跨区传输时，各风机系统能独立运转，无需占用其他分区风机资源。

8.2.2.具备缓存传输瓶功能，跨子系统发送传输瓶时，传输瓶在交换中心进行等待。

8.2.3.含直管、弯头、固定支吊架及附加装置。

8.2.4.新老系统的交换位于崇仁楼设备层，采用TR结构方式，将至善楼、崇仁楼、明德楼、崇礼楼、急诊、济众楼北区、广智楼等楼的系统，通过TR三向转接机组建的智能交换装置进行连接并完成转换，实现整个院区的系统互联互通。

九）传输瓶配置情况及技术要求

9.1. 两端为双旋盖及密封毡圈，并配有辅助管道密封橡胶圈。

9.2. 可具有多种颜色。

十）输送管道配置情况：

10.1. 输送管材质要求为：优质PVC管道（专用管材），必须达到国内先进传输系统所用管材标准。

10.2. 输送管道包括直管、弯管和连接套管，用于传输传输瓶，其管径要求为外径110mm，转弯半径≤800mm。

10.3. 系统可多种类型管道混合使用。

10.4. 管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈。

10.5. 管道应达到建筑材料标准（适用温度-25℃~+60℃）。

10.6. 管道具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能。

十一）电源技术要求

11.1. 电源为电子开关电源。

11.2. 具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能。

11.3. 1个电源可供≥20个单元（收发站及转换器）。

11.4. 电源最远可送达≥1500m。

11.5. 输入电压容许范围为80~270VAC 50/50Hz。

十二）系统质量标准

12.1系统产品获得相关质量体系认证。

（三）供应商要求

1.供应商必须对磋商文件的内容按顺序逐项作出实质性应答，提供具体、详细的资料和技术数据。未按照要求编制的响应文件，将被视为不满足磋商文件要求，供应商将承担响应文件作废的风险。采购单位只接受等同于或优于本技术规范规定的技术指标和使用标准。

2.供应商必须对所提供产品包括的设备、机械、电气、仪表、计算机软硬件、工艺等方面的一切专利承担责任，并负责保护采购单位的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均由供应商承担。

3.供应商应提供投标产品近3年内的销售情况及用户清单。采购单位有权对供应商所提供的情况进行实地考察，如提供的材料与事实不符，供应商要承担响应文件作废的一切责任。

4.供应商须具备独立法人资格，同时具有各标段相应资质证书，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。

（四）采购内容

本次采购内容为：

1、39站点气动物流系统一套及配套管线采购安装

2、按照医院要求将气动物流系统对接到医院后勤综合管理平台，质保期限≥3年。

（五）主要技术指标

（一）主要法规、标准

《工业管道工程及验收标准》

《建筑工程项目管理规范》

《建筑设计防火标准》

《空压机安装及技术标准》

《智能工作站安装及技术标准》

《主控安装及技术标准》

《PC安装及技术标准》

《UL,CE,EMC标准及认证》

其他相关的国际、国家、行业标准规范及甲方提供的相关图纸及来往文件、协议。

（六）质保期：≥3年（可竞报）。

# 第四卷

## 第八章 响应文件格式

（封面参考样式）

（项目名称）

响  应  文  件

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、磋商保证金

六、已标价采购清单

七、施工组织设计及安装调试方案

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、拟分包项目情况表

十一、其他材料（含诚信廉政承诺书）

## 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

致： （采购人名称）

1、根据已收到贵方的项目编号为        的                项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、技术规范、图纸和采购清单及其他有关文件后，我方愿以人民币           （大写）（人民币：￥              元）的报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和采购清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到         标准。

如果我方成交，我方保证在       年       月       日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，设备材料供货期    天（日历日），安装工期    天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到       标准。我方同意本报价函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本报价函提交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

供 应 商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

（二）报价函附录-1

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）报价函附录-2

工程报价单（格式）

| 供 应 商： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： （小写： 元）； |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 设备材料供货期： 天 安装开工时间： 安装竣工时间： 日历天数： 天 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 级别 |  |  | 编号 |  |
| 我单位承诺项目负责人不兼职其他工程项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 本供应商完全认同磋商文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 承揽工程的供应商是否全部为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位残疾人福利性单位 |  |  |  | □是 企业类型： □否 |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年      月    日

（四）报价函附录-3

工程业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                       年      月    日

注：随本表后附相关合同业绩原件复印件。

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （盖单位公章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改          （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

供 应 商：                            （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

## 四、联合体协议书（如需要）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加            （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）（以下简称本工程）的施工报价并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体报价事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程报价阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与报价和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，提交响应文件，履行报价义务和成交后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：           。

5．报价工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式        份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 五、磋商保证金

## 六、已标价采购清单

说明：已标价采购清单按第五章“采购清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价采购清单包括第五章“采购清单”有关采购清单、报价以及其他说明的内容。

## 6.1采购清单与计价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力与转换部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 空压机变频控制机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电线 | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 空气探测器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 气管 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 空气换向器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 空气回转机缩径管 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 旁漏管 | 个 | 2 |  |  |  |
| 二、控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力供应机 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 电力供应机--外接工具 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 中央控制机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | PC-监控（软件） | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | PC-监控(加密狗) | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | PC监控（专用连接线） | 套 | 2 |  |  |  |
| 三、工作站部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三向转接机 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2 | 智能工作站 | 套 | 32 |  |  | （注：32套工作站，共39个点 |
| 3 | 转换卡 | 个 | 39 |  |  |  |
| 4 | IC卡系统软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | IC卡识别器 | 个 | 39 |  |  |  |
| 6 | IC 卡芯片 | 个 | 156 |  |  |  |
| 7 | 传输瓶 | 个 | 83 |  |  |  |
| 四、管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直管 | 米 | 900 |  |  |  |
| 2 | 透明直管 | 米 | 2 |  |  |  |
| 3 | 弯管 | 个 | 300 |  |  |  |
| 4 | 套管 | 个 | 450 |  |  |  |
| 5 | 电线 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 6 | PVC胶 | 桶 | 9 |  |  |  |
| 7 | 下终端管 | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 上终端管 | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 接收筐（含软垫） | 套 | 39 |  |  |  |
| 10 | 管道夹等辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 五、互联互通 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交换中心 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | PE 监控（软件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | PE 监控（加密狗） | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 直管 | 米 | 430 |  |  |  |
| 5 | 弯管 | 个 | 90 |  |  |  |
| 6 | 套管 | 个 | 200 |  |  |  |
| 7 | 电线 | 米 | 600 |  |  |  |
| 8 | PVC胶 | 桶 | 5 |  |  |  |
| 9 | 管道夹等辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：请供应商按采购清单顺序填写，改变采购人提供的采购清单、数量（含清单报价漏项）的，价格分为0，且不参与评审基准价的确定。

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：                              年 月 日

## 6.2技术参数响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购参数要求 | 响应参数 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：请供应商按P49采购清单、第七章技术标准和要求中第二项技术规范及要求的（二）设备要求，二）系统技术要求至十二）系统质量标准等内容，逐项填写技术参数响应/偏离表。

供应商名称（盖单位公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

## 6.3产品性能描述一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及 规格型号 | 技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注:本表后附制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等有效资料复印件（技术要求有规定的，按规定提供佐证材料复印件）。

## 七、施工组织设计及安装调试方案

1．供应商应根据磋商文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计及安装调试方案。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

参考表格格式：

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

## 八、项目管理机构

项目管理-机构组成表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 填写项目班子全部人员信息。

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附最近3个月养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 证书编号 |  |  |  | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：社保证明系指：社保部门出具的项目负责人在供应商单位的最近3个月社保证明或提供社保部门网上查询打印的证明资料并加盖社保部门印签。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员近3个月养老保险证明资料复印件，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的证书 |  |  | 专业职称 |  |
| 证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我单位在此声明，我单位拟派往                 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人        （项目负责人姓名）现阶段不兼职其他工程项目。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年        月        日

## 九、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：    年   月   日

## 十、资格审查资料

实行资格后审的，详见第九章资格后审的要求及格式

## 十一、其他材料（含诚信廉政承诺书）

# 诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1、严格遵守国家及山东大学第二医院招标采购管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2、不以各种名目向采购人、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3、在与山东大学第二医院业务往来过程中无山东大学第二医院职工及其直系亲属参与或做出其他影响正常市场竞争秩序的行为。

4、不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。

5、不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

6、在确定成交供应商前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。

7、不与采购人或采购代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

8、中标后，不向采购人及工作人员赠送感谢费、好处费等。

9、合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

10、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

11、不在开标后进行虚假恶意投诉。

12、主动接受、配合山东大学第二医院招标办公室及纪检监察部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：                      法人代表（签字或盖章）：

年    月    日

- （供应商签章后作为响应文件的一部分）

## 第九章  资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附营业执照、资质证书（如有）、“信用中国”网站与“中国政府采购网”截图等材料的复印件。

（二）近年财务状况（应附财务会计报表，包括资产负债表、利润表等），具体年份要求见第二章“供应商须知”前附表的规定；

（三）参加本次采购活动前3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明（格式1）；

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（格式2）；

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式3）；

（六）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目 规模 | 发包人 名称 | 发包人 联系人 及电话 | 合同 价格 | 项目 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目：详见供应商须知前附表定义。

2、本表后附合同复印件,并标明序号。

3、具体年份要求见第二章“供应商须知”前附表的规定，时间以签订时间为准。

（七）符合政策要求的小型和微型企业，须提供《中小企业声明函》（如果有-格式4）；

（八）符合政策要求的监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的复印件（如果有）；

（九）符合政策要求的残疾人福利性企业，须提供残疾人福利性企业声明函（如果有-格式5）；

（十）符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有-格式6）

（十一）接受联合体报价的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合体报价的，本条不做要求）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

备注：①供应商对提供的以上资料的真实性负责；②资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以响应文件正本中资格证明文件为准，资格审查（一）-（五）不合格的不进入评审阶段；③成立时间较短的单位，提供从成立至今的资料。

## 格式1：参加本次采购活动前3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明

致：（采购人名称）

我单位参加本次采购活动前3年内未被列入：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，特此声明。若采购人在本项目采购过程中，发现我单位参加本次采购活动前3年内存在上述问题，我单位将无条件退出本项目的报价，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字或盖章）：

日    期：

## 格式2：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、附2023年3月至今任意一个月的纳税凭证：完税凭证或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

2、附2023年3月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单；

3、如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。

## 格式3：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

注：供应商应在履行合同所必需的设备中填写本项目所用设备名称；在专业技术能力中填写技术人员的相关内容。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

## 符合政府采购优惠政策的证明文件

## 格式4：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （制造业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （制造业）行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 格式6：符合政府采购优惠政策明细及报价表（如果有）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业（联合体报价或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业（联合体报价或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企业报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位（联合体报价或允许分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位报价小计： 元，占总报价的权重： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《明细表》中的一致。 2、此表中的产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

## 格式7：政府强制采购节能产品明细表

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明资料确定。（本表后须附证明资料）

2、如所报产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

## 其他补充内容